## Strep A
Dokumentnamn |  | Handläggare | [5 empty] | Diarienummer |  | Datum |  | Version
Bilaga 02 Kravspecifikation |  | Karin Lennartsson | [5 empty] | RS 2018-05670 |  | 2019-01-21 |  | 1.1
Kravspecifikation
RS 2018-05670 Manuella snabbtester för Patientnära analys | [8 empty] | Anbudsgivaren fyller endast i vita fält
Snabbtest för påvisande av Strep A antigen | [7 empty] | Anbudsgivare: | nal von minden GmbH
[8 empty] | Produkt: | 221001A
Position/ Krav nr | Obligatoriska krav och utvärderingskriterier | Obligatoriska krav | Utvärderings- kriterier | Maximalt prispåslag för uteblivet mervärde | Maxpoäng | Utvärderingsskala | Minsta accepterade poäng | Uppfylls krav/kriterier Ja/Nej | Anbudsgivarens svar (ange ev bilagenr här) | VGRs bedömning (poäng alt ja/nej) | Prispåslag | Motiv till bedömning
Metod
1 | Metoden ska vara kvalitativ av typ färgimmunokromatografisk snabbtest. | x | [5 empty] | Ja | Se Bilaga 11 s. 39 under "avsedd användning"
2 | Testet ska vara validerat för svalgprov. | x | [5 empty] | Ja | Se Bilaga 11 s.39 under" Introduktion och klinisk signifikans"
3 | Testet ska utföras utan instrument. | x | [5 empty] | Ja
4 | Detektionsgräns för testet ska anges. Dokumentation om framtagande av detektionsgräns ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 11 och 16. Detektionsgränsen hos analysen var minst 1.5×10upphöjt till 5
5 | Testet ska ha hög sensitivitet, ≥ 80%. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 11, s. 41 under "Prestanda" och bilaga 16 s. 5. Sensitivitet= 97.6%
6 | Testet ska ha hög specificitet, ≥ 95%. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 11 s. 41 under "Prestanda" och bilaga 16 s.6. Specificitet= 97.5%
7 | Samtliga kända korsreaktioner, interferenser och andra felkällor som påverkar analysen ska anges. Ingen interferens med streptokocker grupp C eller grupp G får finnas. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 11 s. 41-42 under "Specificitetstudie" och bilaga 16 s.7
8 | Testet ska vara utvärderat på patientprover i Sverige tagna på vårdcentral/läkarstation. Resultaten ska vara överensstämmande med svalgodling, ange specificitet och sensitivitet. Alternativt kan SKUP-utvärdering bifogas. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 16 och 11
9 | Testet ska ha en jämn och hög kvalitet över tid och variation mellan batcher ska vara låg. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 16 och 20
Reagens/Provtagningsmaterial
10 | Testet ska vara av typen sticka. | x | [5 empty] | Ja
11 | Testet ska vara styckförpackat. | x | [5 empty] | Ja
12 | Testetstickan ska innehålla en funktionskontroll. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 11 s. 41 under "kvalitetskontroll"
13 | Samtliga delar som krävs för att utföra analysen ska ingå i testkitet, inklusive provtagningspinnar | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 11 s. 39 under "Tillhandahållet material"
14 | Extra material såsom provtagningspinnar och rör ska offereras. | x | [5 empty] | Ja | Provtagningspinnar (780010) och rör (221008) offereras separat
15 | I testkitet ska positiv och negativ kontroll medfölja. | x | [5 empty] | Ja
16 | Testkitet ska kunna förvaras i rumtemperatur. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 11 s.39 under "Förvaring och stabilitet". Testet bör förvaras mellan 2-30°C.
17 | Hållbarheten för testkitet ska vara minst 12 månader. | x | [5 empty] | Ja
18 | Utgångsdatum ska anges på ytterförpackningen och vara samma som för den produkt som har kortast hållbarhet i förpackningen. | x | [5 empty] | Ja
19 | Hållbarhet för öppnade reagensflaskor bör vara samma som oöppnade. |  | x | 0 | 5 |  | 0 | Ja | Använd inte reagensflaskorna efter att ugångsdatumet passerat. Står på flaskans etikett. | 5 | 0
20 | Testkitet ska innehålla ca 25 tester per förpackning. Ange förpackningsstorlek. | x | [5 empty] | Ja | 20/frp
21 | Testkitet bör även finnas i större förpackning om ca 50 tester per förpackning. Ange förpackningsstorlek. |  | x | 0 | 2 |  | 0 | Ja | 40/frp | 2 | 0
22 | Transparent och för testet anpassat provrörställ bör gå att beställa kostnadsfritt. |  | x | 0 | 1 |  | 0 | Ja |  | 0 | 0
Handhavande
23 | Testet ska vara användarvänligt med få handhavandemoment och enkelt utförande. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 11 s.40
24 | Det ska tydligt framgå på ingående reagens i vilken ordning dessa ska tillsättas. | x | [5 empty] | Ja
25 | Vid blandning av reagens ska tydligt färgomslag ske. | x | [5 empty] | Ja
26 | Tid från förbehandling av prov till provsättning ska vara max 2 minuter. Ange tid. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 11 s.40 under "Testprocedur"
27 | Tid från provsättning till avläsning av resultat ska vara max 5 minuter. Ange rekommenderad tid för avläsning samt eventuellt tidsfönster för avläsning. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 11 s.40. Avläsningstiden är 5 min tolka inte resultatet efter mer än 10 min.
28 | Resultatet ska vara lätt att tolka och ha tydlig markering för funktionskontroll respektive provresultat. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 11 s.40. under "Tolkning av resultat"
29 | Linje för provresultat och funktionskontroll bör ha olika färg. |  | x | 0 | 1 |  | 0 | Nej | Testet är lätt att tolka med tydlig markering för funktionskontroll respektive provresultat. Linjen för provresultatet och funktionskontrollen är av samma färg. | 0 | 0
30 | Provtagningspinnen bör vara hållbar 24 tim efter provtagning, ange inom vilken tid analysen måste ske. |  | x | 0 | 1 |  | 0 | Ja | Provtagningspinnen kan förvaras i rumstemperatur upp till 4 timmar eller kylda (2-8°C) upp till 24 timmar. Se bilaga 11 s.40 under "Provtagning och förberedelser" | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 10 | Poäng |  |  |  | 7
[6 empty] | Prispåslag |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Minsta antal poäng för godkänt |  |  |  | 0
[6 empty] | Utvärderingspris |  |  |  |  | 0
Beräkning av prispåslag
| Jämförelsepris |  |  |  |  | Produkt | Antal | Artikel nr | Produkt/Benämning | Pris | Pris x volym
| Viktning pris | 40% |  | 0 | [6 empty] | 0
| Viktning funktion | 60% |  | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
[10 empty] | Summa | 0
Dokumentmall |  | Process/Ämnesområde |  |  |  |  | Dokumentversion |  |  | Dokumentägare |  | Sida
Kravspecifikation och svarsbilaga - Mall |  | Koncerninköp - Upphandlingsfas |  |  |  |  | 1.3 (2018-06-12) |  |  | Carin Sjösten Nilsson |  | 1 (1)

## Mononukleos
Dokumentnamn |  | Handläggare | [5 empty] | Diarienummer |  | Datum |  | Version
Bilaga 02 Kravspecifikation |  | Karin Lennartsson | [5 empty] | RS 2018-05670 |  | 2019-01-21 |  | 1.1
Kravspecifikation
RS 2018-05670 Manuella snabbtester för Patientnära analys | [8 empty] | Anbudsgivaren fyller endast i vita fält
Snabbtest för påvisande av heterofila IM antikroppar vid mononukleos | [7 empty] | Anbudsgivare: | nal von minden GmbH
[8 empty] | Produkt: | 252003N-20
Position/ Krav nr | Obligatoriska krav och utvärderingskriterier | Obligatoriska krav | Utvärderings- kriterier | Maximalt prispåslag för uteblivet mervärde | Maxpoäng | Utvärderingsskala | Minsta accepterade poäng | Uppfylls krav/kriterier Ja/Nej | Anbudsgivarens svar (ange ev bilagenr här) | VGRs bedömning (poäng alt ja/nej) | Prispåslag | Motiv till bedömning
Metod
1 | Metoden ska vara kvalitativ av typ färgimmunokromatografisk snabbtest. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 12, s. 34 under "avsedd användning"
2 | Testet ska kunna utföras på helblod, plasma och serum. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 12, s. 34 under "Testprincip"
3 | Testet ska utföras utan instrument. | x | [5 empty] | Ja
4 | Testet ska ha hög sensitivitet, ≥ 95%. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 12 och bilaga 17. Sensitivitet: >99,9%
5 | Testet ska ha hög specificitet, ≥ 95%. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 12 och bilaga 17. Specificitet: 98,9%
6 | Samtliga kända korsreaktioner, interferenser och andra felkällor som påverkar analysen ska anges. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 12, s.36 och bilaga 17 s. 11
7 | Testet ska vara utvärderat på patientprover i Sverige tagna på vårdcentral/läkarstation. Resultaten ska vara överensstämmande med serologianalys, ange specificitet och sensitivitet. Alternativt kan SKUP-utvärdering bifogas. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 12 s.36 och bilaga 17
8 | Testet ska ha en jämn och hög kvalitet över tid och variation mellan batcher ska vara låg. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 17 och 21
Reagens/Provtagningsmaterial
9 | Testet ska vara av typen kassett. | x | [5 empty] | Ja
10 | Testet ska vara styckförpackat. | x | [5 empty] | Ja
11 | Testetkassetten ska innehålla en funktionskontroll. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 12. s. 35 under "kvalitetskontroll"
12 | Samtliga delar som krävs för att utföra analysen ska ingå i testkitet. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 12 s. 34 under "Tillhandahållet material och reagenser"
13 | I testkitet ska positiv och negativ kontroll medfölja. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 12, s. 34 under "Tillhandahållet material och reagenser"
14 | Testkitet ska kunna förvaras i rumtemperatur. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 12 s. 34 under "förvaring och hållbarhet". Förvaras vid 2-30°C
15 | Hållbarheten för testkitet ska vara minst 12 månader. | x | [5 empty] | Ja
16 | Utgångsdatum ska anges på ytterförpackningen och vara samma som för den produkt som har kortast hållbarhet i förpackningen. | x | [5 empty] | Ja
17 | Hållbarhet för öppnade reagensflaskor bör vara samma som oöppnade. |  | x | 0 | 5 |  | 0 | Ja | Använd inte reagensflaskorna efter att utgångsdatumet passerat. Står på flaskans etikett. |  | 0
18 | Testkitet ska innehålla ca 10 tester per förpackning. Ange förpackningsstorlek. | x | [5 empty] | Ja | 10 st /frp
19 | Testkitet bör även finnas i större förpackning om ca 30 tester per förpackning. Ange förpackningsstorlek. |  | x | 0 | 2 |  | 0 | Ja | 20 st/frp |  | 0
Handhavande
20 | Testet ska vara användarvänligt med få handhavandemoment och enkelt utförande. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 12 s. 35 under "Testprocedur"
21 | Resultatet ska vara lätt att tolka och ha tydlig markering för funktionskontroll respektive provresultat. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 12, s. 35 under "Tolkning av resultat"
22 | Tid från provsättning till avläsning av resultat ska vara max 15 minuter. Ange rekommenderad tid för avläsning samt eventuellt tidsfönster för avläsning. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 12 s. 35 under "Testprocedur". Avläs resultatet efter 5 min. Tolka inte resultatet efter mer än 10 min
23 | Linje för provresultat och funktionskontroll bör ha olika färg. |  | x | 0 | 1 |  | 0 | Nej | Testet är lätt att tolka med tydlig markering för funktionskontroll respektive provresultat. Linjen för provresultatet och funktionskontrollen är av samma färg. |  | 0
|  |  |  | 0 | 8 | Poäng |  |  |  | 0
[6 empty] | Prispåslag |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Minsta antal poäng för godkänt |  |  |  | 0
[6 empty] | Utvärderingspris |  |  |  |  | 0
Beräkning av prispåslag
| Jämförelsepris |  |  |  |  | Produkt | Antal | Ja | Produkt/Benämning | Pris | Pris x volym
| Viktning pris | 60% |  | 0 | [6 empty] | 0
| Viktning funktion | 40% |  | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
[10 empty] | Summa | 0
Dokumentmall |  | Process/Ämnesområde |  |  |  |  | Dokumentversion |  |  | Dokumentägare |  | Sida
Kravspecifikation och svarsbilaga - Mall |  | Koncerninköp - Upphandlingsfas |  |  |  |  | 1.3 (2018-06-12) |  |  | Carin Sjösten Nilsson |  | 1 (1)

## Malaria
Dokumentnamn |  | Handläggare | [5 empty] | Diarienummer |  | Datum |  | Version
Bilaga 02 Kravspecifikation |  | Karin Lennartsson | [5 empty] | RS 2018-05670 |  | 2019-01-21 |  | 1.1
Kravspecifikation
RS 2018-05670 Manuella snabbtester för Patientnära analys | [8 empty] | Anbudsgivaren fyller endast i vita fält
Snabbtest för påvisande av Malaria | [7 empty] | Anbudsgivare:
Produkt:
Position/ Krav nr | Obligatoriska krav och utvärderingskriterier | Obligatoriska krav | Utvärderings- kriterier | Maximalt prispåslag för uteblivet mervärde | Maxpoäng | Utvärderingsskala | Minsta accepterade poäng | Uppfylls krav/kriterier Ja/Nej | Anbudsgivarens svar (ange ev bilagenr här) | VGRs bedömning (poäng alt ja/nej) | Prispåslag | Motiv till bedömning
Metod
1 | Metoden ska vara kvalitativ av typ färgimmunokromatografisk snabbtest. | x
2 | Testet ska påvisa malaria genom att detektera Plasmodium species samt specifikt kunna urskilja Plasmodium falciparum. | x
3 | Testet ska utföras på helblod. | x
4 | Testet ska utföras utan instrument. | x
5 | Metoden ska ha hög sensitivitet, ≥ 95 %. Dokumentation ska bifogas. Senitivitet för Plasmodium falciparum redovisas separat. | x
6 | Metoden ska ha hög specificitet, ≥ 95 %. Dokumentation ska bifogas. Specificitet för Plasmodium falciparum redovisas separat. | x
7 | Samtliga kända korsreaktioner, interferenser och andra felkällor som påverkar analysen ska anges. | x
8 | Testet ska vara utvärderat på patientprover. Resultaten ska vara överensstämmande med mikroskopi, ange specificitet och sensitivitet. | x
9 | Testet ska ha en jämn och hög kvalitet över tid och variation mellan batcher ska vara låg. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x
Reagens/Provtagningsmaterial
10 | Testet ska vara av typen kassett. | x
11 | Testet ska vara styckförpackat. | x
12 | Testetkassetten ska innehålla en funktionskontroll. | x
13 | Samtliga delar som krävs för att utföra analysen ska ingå i testkitet. | x
14 | I testkitet bör positiv och negativ kontroll medfölja. |  | x | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
15 | Om positiv och negativ kontroll ej ingår i testkitet bör anbudsgivaren offerera dessa separat. |  | x | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
16 | Testkitet ska kunna förvaras i rumstemperatur. | x
17 | Hållbarheten för testkitet ska vara minst 12 månader. | x
18 | Utgångsdatum ska anges på ytterförpackningen och vara samma som för den produkt som har kortast hållbarhet i förpackningen. | x
19 | Hållbarhet för öppnade reagensflaskor bör vara samma som oöppnade. |  | x | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
20 | Testkitet ska innehålla ca 25 tester per förpackning. Ange förpackningsstorlek. | x
Handhavande
21 | Testet ska vara användarvänligt med få handhavandemoment och enkelt utförande. | x
22 | Resultatet ska vara lätt att tolka och ha tydlig markering för funktionskontroll respektive provresultat. | x
23 | Tid från provsättning till avläsning av resultat ska vara max 30 minuter. Ange rekommenderad tid för avläsning samt eventuellt tidsfönster för avläsning. | x
24 | Linje för provresultat och funktionskontroll bör ha olika färg. |  | x | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 10 | Poäng |  |  |  | 0
[6 empty] | Prispåslag |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Minsta antal poäng för godkänt |  |  |  | 0
[6 empty] | Utvärderingspris |  |  |  |  | 0
Beräkning av prispåslag
| Jämförelsepris |  |  |  |  | Produkt | Antal | Artikel nr | Produkt/Benämning | Pris | Pris x volym
| Viktning pris | 60% |  | 0 | [6 empty] | 0
| Viktning funktion | 40% |  | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
[10 empty] | Summa | 0
Dokumentmall |  | Process/Ämnesområde |  |  |  |  | Dokumentversion |  |  | Dokumentägare |  | Sida
Kravspecifikation och svarsbilaga - Mall |  | Koncerninköp - Upphandlingsfas |  |  |  |  | 1.3 (2018-06-12) |  |  | Carin Sjösten Nilsson |  | 1 (1)

## RSV
Dokumentnamn |  | Handläggare | [5 empty] | Diarienummer |  | Datum |  | Version
Bilaga 02 Kravspecifikation |  | Karin Lennartsson | [5 empty] | RS 2018-05670 |  | 2019-01-21 |  | 1.1
Kravspecifikation
RS 2018-05670 Manuella snabbtester för Patientnära analys | [8 empty] | Anbudsgivaren fyller endast i vita fält
Snabbtest för påvisande av RSV antigen | [7 empty] | Anbudsgivare: | nal von minden GmbH
[8 empty] | Produkt: | 491003N-25
Position/ Krav nr | Obligatoriska krav och utvärderingskriterier | Obligatoriska krav | Utvärderings- kriterier | Maximalt prispåslag för uteblivet mervärde | Maxpoäng | Utvärderingsskala | Minsta accepterade poäng | Uppfylls krav/kriterier Ja/Nej | Anbudsgivarens svar (ange ev bilagenr här) | VGRs bedömning (poäng alt ja/nej) | Prispåslag | Motiv till bedömning
Metod
1 | Metoden ska vara kvalitativ av typ färgimmunokromatografisk snabbtest. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 13 s.5
2 | Metoden ska kunna utföras på nasophayrynxssekret. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 13 s.5
3 | Testet ska utföras utan instrument. | x | [5 empty] | Ja
4 | Testet ska ha hög sensitivitet, ≥ 90%. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 13 och bilaga 18. Sensitivitet: 92.3%
5 | Testet ska ha hög specificitet, ≥ 90%. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 13 och bilaga 18. Specificitet: 93.3%
6 | Samtliga kända korsreaktioner, interferenser och andra felkällor som påverkar analysen ska anges. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 13 s. 6 och bilaga 18 s 11
7 | Testet ska vara utvärderat på patientprover. Resultaten ska vara överensstämmande med virusodling eller PCR, ange specificitet och sensitivitet. Alternativt kan SKUP-utvärdering bifogas. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 13 och bilaga 18
8 | Testet ska ha en jämn och hög kvalitet över tid och variation mellan batcher ska vara låg. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 18 och 22
Reagens/Provtagningsmaterial
9 | Testet ska vara av typen sticka eller kassett. Ange vilket. | x | [5 empty] | Ja | Sticka
10 | Testet ska vara styckförpackat. | x | [5 empty] | Ja
11 | Testet ska innehålla en funktionskontroll. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 13 s. 6
12 | Samtliga delar som krävs för att utföra analysen ska ingå i testkitet. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 13 s.5, under "Reagents and Materials Supplied"
13 | I testkitet bör positiv och negativ kontroll medfölja. |  | x | 0 | 3 |  | 0 | Ja | Pos. reagens 491011 och neg. reagens 552012 kommer att medfölja i kittet, men kan även beställas separat |  | 0
14 | Om positiv och negativ kontroll ej ingår i testkitet bör anbudsgivaren offerera dessa separat. |  | x | 0 | 1 |  | 0 | Ja | Pos reagens: 491011, neg reagens 552012 kan även beställas separat Offererade i "Pris" bilagan |  | 0
15 | Reagens ska kunna förvaras i rumstemperatur. | x | [5 empty] | Ja
16 | Hållbarheten för testkitet ska vara minst 12 månader. | x | [5 empty] | Ja
17 | Utgångsdatum ska anges på ytterförpackningen och vara samma som för den produkt som har kortast hållbarhet i förpackningen. | x | [5 empty] | Ja
18 | Hållbarhet för öppnade reagensflaskor bör vara samma som oöppnade. |  | x | 0 | 5 |  | 0 | Ja | Använd inte reagensflaskorna efter att utgångsdatumet passerat. Står på flaskans etikett |  | 0
19 | Testkitet ska innehålla ca 25 tester per förpackning. Ange förpackningsstorlek. | x | [5 empty] | Ja | 25 test / frp
Handhavande
20 | Testet ska vara användarvänligt med få handhavandemoment och enkelt utförande. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 13 s. 6 under "Test Procedure"
21 | Resultatet ska vara lätt att tolka och ha tydlig markering för funktionskontroll respektive provresultat. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 13 s.6 under "Result Interpretation"
22 | Tid från provsättning till avläsning av resultat ska vara max 20 minuter. Ange rekommenderad tid för avläsning samt eventuellt tidsfönster för avläsning. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 13 s. 6 under " Test Procedure". Avläs testremsan efter 15 min
23 | Linje för provresultat och funktionskontroll bör ha olika färg. |  | x | 0 | 1 |  | 0 | Nej | Testet är lätt att tolka med tydlig markering för funktionskontroll respektive provresultat. Linjen för provresultatet och funktionskontrollen är av samma färg. |  | 0
|  |  |  | 0 | 10 | Poäng |  |  |  | 0
[6 empty] | Prispåslag |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Minsta antal poäng för godkänt |  |  |  | 0
[6 empty] | Utvärderingspris |  |  |  |  | 0
Beräkning av prispåslag
| Jämförelsepris |  |  |  |  | Produkt | Antal | Artikel nr | Produkt/Benämning | Pris | Pris x volym
| Viktning pris | 60% |  | 0 | [6 empty] | 0
| Viktning funktion | 40% |  | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
[10 empty] | Summa | 0
Dokumentmall |  | Process/Ämnesområde |  |  |  |  | Dokumentversion |  |  | Dokumentägare |  | Sida
Kravspecifikation och svarsbilaga - Mall |  | Koncerninköp - Upphandlingsfas |  |  |  |  | 1.3 (2018-06-12) |  |  | Carin Sjösten Nilsson |  | 1 (1)

## Gravtest 1
Dokumentnamn |  | Handläggare | [5 empty] | Diarienummer |  | Datum |  | Version
Bilaga 02 Kravspecifikation |  | Karin Lennartsson | [5 empty] | RS 2018-05670 |  | 2019-01-21 |  | 1.1
Kravspecifikation
RS 2018-05670 Manuella snabbtester för Patientnära analys | [8 empty] | Anbudsgivaren fyller endast i vita fält
Graviditetstest, U-hCG 20-25 IU/L | [7 empty] | Anbudsgivare: | nal von minden GmbH
[8 empty] | Produkt: | 151002SE
Position/ Krav nr | Obligatoriska krav och utvärderingskriterier | Obligatoriska krav | Utvärderings- kriterier | Maximalt prispåslag för uteblivet mervärde | Maxpoäng | Utvärderingsskala | Minsta accepterade poäng | Uppfylls krav/kriterier Ja/Nej | Anbudsgivarens svar (ange ev bilagenr här) | VGRs bedömning (poäng alt ja/nej) | Prispåslag | Motiv till bedömning
Metod
1 | Metoden ska vara kvalitativ av typ färgimmunokromatografisk snabbtest. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 14 s.2
2 | Testet ska utföras utan instrument. | x | [5 empty] | Ja
3 | Testets cut off-nivå ska vara 20-25 IU/L. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 14 s.2
4 | Det ska inte finnas risk för sk Hookeffekt vid nivåer upp till 500 000 IU/L. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 14, s.5 under " Prestandaegenskaper" ; detektionsgränsen och mätområde
5 | Metoden ska vara kalibrerat mot WHO-standard, ange vilken. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 14 s. 5 bilaga under " Prestandaegenskaper" : "Kalibrering med den 4: e IRP av hCG".
6 | Samtliga kända korsreaktioner, interferenser och andra felkällor som påverkar analysen ska anges. Metoden ska inte ge falskt negativ signal vid graviditet pga interferens av beta core fragment. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 14 s. 5 och bilaga 19, s.10
7 | Testet ska ha hög sensitivitet, ≥ 99%. Dokumentation ska bifogas anbudet. Antikropps specificitet ska beskrivas. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 14 och bilaga 19 .Specificitet: >99,9%
8 | Testet ska ha hög specificitet, ≥ 99%. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 14 och bilaga 19 känslighet: >99,9%
9 | Testet ska vara utvärderat på patientprover, ange specificitet och sensitivitet. Resultat av utvärderingen ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 14 och bilaga 19
10 | Testet ska ha en jämn och hög kvalitet över tid och variation mellan batcher ska vara låg. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 19 och bilaga 23
Reagens/Provtagningsmaterial
11 | Testet ska vara utformat som sticka. | x | [5 empty] | Ja
12 | Testet ska vara styckförpackat och märkt med U-hCG och känslighet. | x | [5 empty] | Ja
13 | Teststickan ska innehålla en funktionskontroll. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 14 s. 4
14 | Testet ska kunna förvaras i rumstemperatur. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 14 s.2. Förvaras vid 2-30°C,
15 | Hållbarheten för testkitet ska vara minst 12 månader. | x | [5 empty] | Ja | 18 månader efter produktion
16 | En förpackning ska innehålla ca 25 tester. Ange förpackningsstorlek. | x | [5 empty] | Ja | 25/ frp
Handhavande
17 | Testet ska vara användarvänligt med få handhavandemoment och enkelt utförande. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 14 s.3
18 | Resultatet ska vara lätt att tolka och ha tydlig markering för funktionskontroll respektive provresultat. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 14 s.3 "Tolkning av resultat"
19 | Tid från provsättning till avläsning av resultat ska vara max 15 minuter. Ange rekommenderad tid för avläsning samt eventuellt tidsfönster för avläsning. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 14.s 3. Läs testresultatet efter 5 minuter
20 | Linje för provresultat och funktionskontroll bör ha olika färg. |  | x | 0 | 1 |  | 0 | Nej | Vårt U-hCG test är lätta att tolka med tydlig markering för funktionskontroll respektive provresultat. Linjen för provresultatet och funktionskontrollen är av samma färg |  | 0
|  |  |  | 0 | 1 | Poäng |  |  |  | 0
[6 empty] | Prispåslag |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Minsta antal poäng för godkänt |  |  |  | 0
[6 empty] | Utvärderingspris |  |  |  |  | 0
Beräkning av prispåslag
| Jämförelsepris |  |  |  |  | Produkt | Antal | Artikel nr | Produkt/Benämning | Pris | Pris x volym
| Viktning pris | 60% |  | 0 | [6 empty] | 0
| Viktning funktion | 40% |  | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
[10 empty] | Summa | 0
Dokumentmall |  | Process/Ämnesområde |  |  |  |  | Dokumentversion |  |  | Dokumentägare |  | Sida
Kravspecifikation och svarsbilaga - Mall |  | Koncerninköp - Upphandlingsfas |  |  |  |  | 1.3 (2018-06-12) |  |  | Carin Sjösten Nilsson |  | 1 (1)

## Gravtest 2
Dokumentnamn |  | Handläggare | [5 empty] | Diarienummer |  | Datum |  | Version
Bilaga 02 Kravspecifikation |  | Karin Lennartsson | [5 empty] | RS 2018-05670 |  | 2019-01-21 |  | 1.1
Kravspecifikation
RS 2018-05670 Manuella snabbtester för Patientnära analys | [8 empty] | Anbudsgivaren fyller endast i vita fält
Graviditetstest, U-hCG 1000 IU/L | [7 empty] | Anbudsgivare:
Produkt:
Position/ Krav nr | Obligatoriska krav och utvärderingskriterier | Obligatoriska krav | Utvärderings- kriterier | Maximalt prispåslag för uteblivet mervärde | Maxpoäng | Utvärderingsskala | Minsta accepterade poäng | Uppfylls krav/kriterier Ja/Nej | Anbudsgivarens svar (ange ev bilagenr här) | VGRs bedömning (poäng alt ja/nej) | Prispåslag | Motiv till bedömning
Metod
1 | Metoden ska vara kvalitativ av typ färgimmunokromatografisk snabbtest. | x
2 | Testet ska utföras utan instrument. | x
3 | Testets cut off-nivå ska vara 1000 IU/L. | x
4 | Det ska inte finnas risk för sk Hookeffekt vid nivåer upp till 500 000 IU/L. | x
5 | Metoden ska vara kalibrerat mot WHO-standard, ange vilken. | x
6 | Samtliga kända korsreaktioner, interferenser och andra felkällor som påverkar analysen ska anges. Metoden ska inte ge falskt negativ signal vid graviditet pga interferens av beta core fragment. | x
7 | Testet ska ha hög sensitivitet, ≥ 99%. Dokumentation ska bifogas anbudet. Antikropps specificitet ska beskrivas. | x
8 | Testet ska ha hög specificitet, ≥ 99%. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x
9 | Testet ska vara utvärderat på patientprover, ange specificitet och sensitivitet. Resultat av utvärderingen ska bifogas anbudet. | x
10 | Testet ska bör ha en jämn och hög kvalitet över tid och variation mellan batcher ska bör vara låg. Dokumentation ska bifogas anbudet. |  | x | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Testet bör vara godkänt för självtestning. Dokumentation för validering ska bifogas anbudet. |  | x | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
Reagens/Provtagningsmaterial
12 | Testet ska vara utformat som sticka/penna. | x
13 | Testet ska vara styckförpackat och märkt med U-hCG och känslighet. | x
14 | Teststickan ska innehålla en funktionskontroll. | x
15 | Testet ska kunna förvaras i rumstemperatur. | x
16 | Hållbarheten för testkitet ska vara minst 12 månader. | x
17 | En förpackning ska innehålla ca 25 tester. Ange förpackningsstorlek. | x
Handhavande
18 | Testet ska vara användarvänligt med få handhavandemoment och enkelt utförande. | x
19 | Resultatet ska vara lätt att tolka och ha tydlig markering för funktionskontroll respektive provresultat. | x
20 | Tid från provsättning till avläsning av resultat ska vara max 15 minuter. Ange rekommenderad tid för avläsning samt eventuellt tidsfönster för avläsning. | x
21 | Linje för provresultat och funktionskontroll bör ha olika färg. |  | x | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 6 | Poäng |  |  |  | 0
[6 empty] | Prispåslag |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Minsta antal poäng för godkänt |  |  |  | 0
[6 empty] | Utvärderingspris |  |  |  |  | 0
Beräkning av prispåslag
| Jämförelsepris |  |  |  |  | Produkt | Antal | Artikel nr | Produkt/Benämning | Pris | Pris x volym
| Viktning pris | 60% |  | 0 | [6 empty] | 0
| Viktning funktion | 40% |  | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
[10 empty] | Summa | 0
Dokumentmall |  | Process/Ämnesområde |  |  |  |  | Dokumentversion |  |  | Dokumentägare |  | Sida
Kravspecifikation och svarsbilaga - Mall |  | Koncerninköp - Upphandlingsfas |  |  |  |  | 1.3 (2018-06-12) |  |  | Carin Sjösten Nilsson |  | 1 (1)

## F-Hb immunologisk
Dokumentnamn |  | Handläggare | [5 empty] | Diarienummer |  | Datum |  | Version
Bilaga 02 Kravspecifikation |  | Karin Lennartsson | [5 empty] | RS 2018-05670 |  | 2019-01-21 |  | 1.1
Kravspecifikation
RS 2018-05670 Manuella snabbtester för Patientnära analys | [8 empty] | Anbudsgivaren fyller endast i vita fält
Snabbtest för påvisande av humant hemoglobin i faeces, immunologisk metod | [7 empty] | Anbudsgivare:
Produkt:
Position/ Krav nr | Obligatoriska krav och utvärderingskriterier | Obligatoriska krav | Utvärderings- kriterier | Maximalt prispåslag för uteblivet mervärde | Maxpoäng | Utvärderingsskala | Minsta accepterade poäng | Uppfylls krav/kriterier Ja/Nej | Anbudsgivarens svar (ange ev bilagenr här) | VGRs bedömning (poäng alt ja/nej) | Prispåslag | Motiv till bedömning
Metod
1 | Metoden ska vara kvalitativ av typ färgimmunokromatografisk snabbtest. | x
2 | Testet ska utföras utan instrument. | x
3 | Metodens cut-off ska motsvara 25-50 μg Hb/gram faeces. Cut-off gräns ska anges i både μg Hb/gram faeces och ng Hb/mL faeceslösning. | x
4 | Ingen hook effekt ska uppträda vid koncentrationer under 250 000 µg Hb/g faeces. Ange koncentration (µg Hb/g faeces) där eventuell Hook-effekt uppstår. | x
5 | Prov med nivå 50% av cut-off-gränsen ska alltid avläsas negativt (100%). Redovisa dokumentation. | x
6 | Prov med nivå 50% högre än cut-off-gränsen ska alltid avläsas positivt (100%). Redovisa dokumentation. | x
7 | Samtliga kända korsreaktioner, interferenser och andra felkällor som påverkar analysen ska anges. | x
8 | Testet ska vara utvärderat på patientprover. Dokumentation där specificitet och sensitivitet anges, liksom jämförelsemetod ska bifogas. | x
Reagens/Provtagningsmaterial
9 | Testet ska vara av typen sticka. | x
10 | Testet ska vara utformat som ett slutet system där användare inte kommer i kontakt med provmaterial under analys. | x
11 | Teststickan ska innehålla en funktionskontroll. | x
12 | Testkit (provtagningsmaterial och teststicka) ska kunna förvaras i rumstemperatur. | x
13 | Hållbarheten för testkitet ska vara minst 12 månader. | x
14 | Provtagningsmaterial och reagens ska kunna levereras i kit samt var för sig. | x
15 | Testkitet ska innehålla ca 25 tester per förpackning. Ange förpackningsstorlek. | x
16 | I testkitet bör bruksfärdig positiv och negativ kontroll medfölja. |  | x | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
17 | Om positiv och negativ kontroll ej ingår i testkitet bör anbudsgivaren offerera dessa separat. |  | x | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
18 | Provtagningskärlets buffert ska inte innehålla ämnen som kräver märkning med farosymboler. Ange innehåll. | x
Handhavande - Provtagning
19 | Provtagningkitet ska vara enkelt att hantera vid insamling av prov. | x
20 | Provtagningskitet ska vara utformat så att rätt provmängd säkerställs. | x
21 | Tydlig patientinstruktion på svenska ska finnas bifogad i testkittet och även kunna beställas kostnadsfritt. | x
22 | Patientinstruktioner ska finnas på ytterligare språk. Ange vilka. | x
23 | Provtagningskärlet innehållande prov ska kunna förvaras minst 5 dygn innan analys. Ange tid och förvaringstemperatur. | x
24 | Provtagningskärlet innehållande prov bör kunna förvaras i rumstemperatur minst 5 dagar innan analys. Ange tid. |  | x | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
25 | Provtagningskärlet innehållande prov bör ej påverkas av ljus. |  | x | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
Handhavande - Analys
26 | Testet ska vara användarvänligt med få handhavandemoment och enkelt utförande. | x
27 | Resultatet ska vara lätt att tolka och ha tydlig markering för funktionskontroll respektive provresultat. | x
28 | Tid från provsättning till avläsning av resultat ska vara max 30 minuter. Ange rekommenderad tid för avläsning samt eventuellt tidsfönster för avläsning. | x
29 | Linje för provresultat och funktionskontroll bör ha olika färg. |  | x | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 15 | Poäng |  |  |  | 0
[6 empty] | Prispåslag |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Minsta antal poäng för godkänt |  |  |  | 0
[6 empty] | Utvärderingspris |  |  |  |  | 0
Beräkning av prispåslag
| Jämförelsepris |  |  |  |  | Produkt | Antal | Artikel nr | Produkt/Benämning | Pris | Pris x volym
| Viktning pris | 60% |  | 0 | [6 empty] | 0
| Viktning funktion | 40% |  | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
[10 empty] | Summa | 0
Dokumentmall |  | Process/Ämnesområde |  |  |  |  | Dokumentversion |  |  | Dokumentägare |  | Sida
Kravspecifikation och svarsbilaga - Mall |  | Koncerninköp - Upphandlingsfas |  |  |  |  | 1.3 (2018-06-12) |  |  | Carin Sjösten Nilsson |  | 1 (1)

## Drogtester
Dokumentnamn |  | Handläggare | [5 empty] | Diarienummer |  | Datum |  | Version
Bilaga 02 Kravspecifikation |  | Karin Lennartsson | [5 empty] | RS 2018-05670 |  | 2019-01-21 |  | 1.1
Kravspecifikation
RS 2018-05670 Manuella snabbtester för Patientnära analys | [8 empty] | Anbudsgivaren fyller endast i vita fält
Snabbtest för droganalys i urin | [7 empty] | Anbudsgivare: | nal von minden GmbH
[8 empty] | Produkt: | 101025, 101061, 101028, 101067, 101066 och 101093
Position/ Krav nr | Obligatoriska krav och utvärderingskriterier | Obligatoriska krav | Utvärderings- kriterier | Maximalt prispåslag för uteblivet mervärde | Maxpoäng | Utvärderingsskala | Minsta accepterade poäng | Uppfylls krav/kriterier Ja/Nej | Anbudsgivarens svar (ange ev bilagenr här) | VGRs bedömning (poäng alt ja/nej) | Prispåslag | Motiv till bedömning
Generella krav för samtliga efterfrågade teststickor
1 | Samtliga test ska vara utformade som singelstickor. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 15 s. 46
2 | Samtliga stickor ska erbjudas styckförpackade. | x | [5 empty] | Ja
3 | Samtliga teststickor ska innehålla en funktionskontroll. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 15 s. 50
4 | Samtliga teststickor ska kunna förvaras i rumstemperatur. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 15 s. 47. Kan förvaras i antingen rumstemperatur eller kylda (2 till 30°C)
5 | Samtliga teststickor ska ha en hållbarhet på minst 12 månader. | x | [5 empty] | Ja | Hållbarhet efter produktion 18 månader
6 | En avdelningsförpackning för respektive test ska innehålla ca 25 tester. | x | [5 empty] | Ja | 25 test/ frp
7 | Cut-off gränsen för respektive test ska variera max ±50% mellan reagensbatcher. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 24, 25, 26
8 | Cut-off gränsen för respektive test bör variera max ±25% mellan reagensbatcher. |  | x | 0 | 6 | 1 poäng för respektive test som uppfyller kravet. | 0 | Nej |  |  | 0
9 | Samtliga kända korsreaktioner, interferenser och andra felkällor som påverkar analysen ska anges. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 28, 24,25,26
10 | Dokumentation angående tillverkarens egna kvalitetsdata och långtidsspridningsmått för respektive test ska bifogas. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 24, 25, 26
11 | Utvärdering/utprövning av respektive test bör vara vetenskapligt granskad. Dokumentation ska bifogas anbudet |  | x | 0 | 6 | 1 poäng för respektive test som uppfyller kravet. | 0 | Ja | Se bilaga 24,25,26 |  | 0
Bensodiazepiner
12 | Testet ska i urin kunna detektera intag av bensodiazepiner. | x | [5 empty] | Ja
13 | Testet bör kunna detektera samtliga bensodiazepiner som är registrerade som läkemedel för peroralt bruk i Sverige. Poäng ges för detektionsnivå inom 3x ggr angiven cut-off nivå. |  | x | 0 | 7 |  | 0 | Ja | Se bilaga 27, s.5. Ja för följande: Alprazolam: 42 ng/mL Flunitrazepam: 125 ng/mL Diazepam: 83 ng/mL Oxazepam: 100 ng/mL |  | 0
14 | Cut-off nivå för detektion av bensodiazepiner bör vara 200µg/L, |  | x | 0 | 2 |  | 0 | Ja | Vår rekommendation för bästa möjliga detektion av ovannämnda bensodiazepiner är BZD 100µg/L. BZD200µg/L offererad i anbudet |  | 0
Buprenorfin
15 | Testet ska i urin kunna detektera intag av buprenorfin. | x | [5 empty] | Ja
16 | Cut-off nivå för detektion av buprenorfin bör vara 5 µg/L. |  | x | 0 | 1 |  | 0 | Ja |  |  | 0
Pregabalin
17 | Testet ska i urin kunna detektera intag av pregabalin. | x | [5 empty] | Ja
18 | Cut-off nivå för detektion av pregabalin bör vara 200 µg/L. |  | x | 0 | 1 |  | 0 | Nej | Vi erbjuder PGB med cut-off värde 500µg/L. |  | 0
Zopiklon
19 | Testet ska i urin kunna detektera intag av zopiklon. | x | [5 empty] | Ja
20 | Cut-off nivå för detektion av zopiklon bör vara 50 µg/L. |  | x | 0 | 1 |  | 0 | Ja |  |  | 0
Tramadol
21 | Testet ska i urin kunna detektera intag av tramadol. | x | [5 empty] | Ja
22 | Cut-off nivå för analys av tramadol bör vara 100 µg/L. |  | x | 0 | 1 |  | 0 | Ja |  |  | 0
6-acetylmorfin
23 | Testet ska i urin kunna mäta 6-acetylmorfin. | x | [5 empty] | Ja
24 | Cut-off nivå för analys av 6-acetylmorfin bör vara 10 µg/L. |  | x | 0 | 1 |  | 0 | Ja |  |  | 0
Handhavande - generella krav för samtliga efterfrågade teststickor
25 | Testet ska vara användarvänlig med få handhavandemoment och enkelt utförande. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 15 s.47
26 | Resultat ska vara lätt att tolka och ha tydlig markering för funktionskontroll- respektive provresultat. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 15, s.48
27 | Tid från provsättning till avläsning av resultat ska vara max 15 minuter. Ange rekommenderad tid för avläsning samt eventuellt tidsfönster för avläsning. | x | [5 empty] | Ja | Se bilaga 15 s. 47. Avläsning efter 5 min
|  |  |  | 0 | 26 | Poäng |  |  |  | 0
[6 empty] | Prispåslag |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Minsta antal poäng för godkänt |  |  |  | 0
[6 empty] | Utvärderingspris |  |  |  |  | 0
Beräkning av prispåslag
| Jämförelsepris |  |  |  |  | Produkt | Antal | Artikel nr | Produkt/Benämning | Pris | Pris x volym
| Viktning pris | 60% |  | 0 | [6 empty] | 0
| Viktning funktion | 40% |  | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
[10 empty] | Summa | 0
Dokumentmall |  | Process/Ämnesområde |  |  |  |  | Dokumentversion |  |  | Dokumentägare |  | Sida
Kravspecifikation och svarsbilaga - Mall |  | Koncerninköp - Upphandlingsfas |  |  |  |  | 1.3 (2018-06-12) |  |  | Carin Sjösten Nilsson |  | 1 (1)

## Urinkontroll
Dokumentnamn |  | Handläggare | [5 empty] | Diarienummer |  | Datum |  | Version
Bilaga 02 Kravspecifikation |  | Karin Lennartsson | [5 empty] | RS 2018-05670 |  | 2019-01-21 |  | 1.1
Kravspecifikation
RS 2018-05670 Manuella snabbtester för Patientnära analys | [8 empty] | Anbudsgivaren fyller endast i vita fält
Kontrollösning avsedd för kontroll av urinanalyser - hCG och urinsticka | [7 empty] | Anbudsgivare:
Produkt:
Position/ Krav nr | Obligatoriska krav och utvärderingskriterier | Obligatoriska krav | Utvärderings- kriterier | Maximalt prispåslag för uteblivet mervärde | Maxpoäng | Utvärderingsskala | Minsta accepterade poäng | Uppfylls krav/kriterier Ja/Nej | Anbudsgivarens svar (ange ev bilagenr här) | VGRs bedömning (poäng alt ja/nej) | Prispåslag | Motiv till bedömning
1 | Bruksfärdig kontrollösning för U-hCG och U-sticka (minst glukos, hemoglobin, albumin, leukocyter, acetoacetat, pH och nitrit) i två nivåer, positiv och negativ, ska offereras. | x
2 | Kontrollösningen ska vara avsedd att använda till snabbtest av urinanalys av typen sticka. | x
3 | Kontrollösningen ska oöppnad vara hållbar minst 12 månader vid kylförvaring. Ange hur lång hållbarheten är. | x
4 | Kontrollösningen ska vid kylförvaring vara hållbar minst 1 månad efter öppnande. Ange hur lång hållbarheten är. | x
5 | Kontrollösningen bör vid kylförvaring vara hållbar minst 3 månader (ca 20 dopp) efter öppnande . |  | x | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
6 | Kontrollflaska/rör bör innehålla ca 10 mL kontrollösning. |  | x | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Kontrollflaskan/röret bör ha streckkod som innehåller lot nr. |  | x | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
8 | Dokumentation med åsatta värden i arbitära enheter för kontrollen ska finnas bifogad i förpackningen eller lätt åtkomlig elektroniskt. | x
9 | Anbudsgivaren ska kunna leverera max 4 kontrollbatcher per år för att täcka regionens behov. | x
10 | Anbudsgivaren bör kunna leverera max 2 kontrollbatcher per år för att täcka regionens behov. |  | x | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Minsta förpackning bör innehålla 1 positiv och 1 negativ kontrollflaska/rör. Ange vilka förpackningsstorlekar som kan erbjudas. |  | x | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 15 | Poäng |  |  |  | 0
[6 empty] | Prispåslag |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Minsta antal poäng för godkänt |  |  |  | 0
[6 empty] | Utvärderingspris |  |  |  |  | 0
Beräkning av prispåslag
| Jämförelsepris |  |  |  |  | Produkt | Antal | Artikel nr | Produkt/Benämning | Pris | Pris x volym
| Viktning pris | 60% |  | 0 | [6 empty] | 0
| Viktning funktion | 40% |  | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
[10 empty] | Summa | 0
Dokumentmall |  | Process/Ämnesområde |  |  |  |  | Dokumentversion |  |  | Dokumentägare |  | Sida
Kravspecifikation och svarsbilaga - Mall |  | Koncerninköp - Upphandlingsfas |  |  |  |  | 1.3 (2018-06-12) |  |  | Carin Sjösten Nilsson |  | 1 (1)

## Uppsamlingspapper
Dokumentnamn |  | Handläggare |  |  | Diarienummer | Datum | Version
Bilaga 02 Kravspecifikation |  | Karin Lennartsson |  |  | RS 2018-05670 | 2019-01-21 | 1.1
Kravspecifikation
RS 2018-05670 Manuella snabbtester för Patientnära analys | [5 empty] | Anbudsgivaren fyller endast i vita fält
Uppsamlingspapper för faecesprovtagning |  |  |  | Anbudsgivare:
Produkt:
Position/ Krav nr | Obligatoriska krav |  |  | Uppfylls krav Ja/Nej | Anbudsgivarens svar
1 | Produkten ska vara avsedd för faecesuppsamling.
2 | Produkten ska gå att spola ner.
3 | Produkten ska vara styckförpackad.
|  | Produkt | Antal | Artikel nr | Produkt/Benämning | Pris | Pris x volym
0
0
[6 empty] | Summa | 0
Dokumentmall |  | Process/Ämnesområde |  |  | Dokumentversion | Dokumentägare | Sida
Kravspecifikation och svarsbilaga - Mall |  | Koncerninköp - Upphandlingsfas |  |  | 1.2 (2016-08-31) | Carin Sjösten Nilsson | 1 (1)