## Strep A
Dokumentnamn |  | Handläggare | [5 empty] | Diarienummer |  | Datum |  | Version
Bilaga 02 Kravspecifikation |  | Karin Lennartsson | [5 empty] | RS 2018-05670 |  | 2019-01-21 |  | 1.1
Kravspecifikation
RS 2018-05670 Manuella snabbtester för Patientnära analys | [8 empty] | Anbudsgivaren fyller endast i vita fält
Snabbtest för påvisande av Strep A antigen | [7 empty] | Anbudsgivare: | Orion Diagnostica
[8 empty] | Produkt: | Strep A rapid Test Dipstick. ACRO BIOTECH, INC
Position/ Krav nr | Obligatoriska krav och utvärderingskriterier | Obligatoriska krav | Utvärderings- kriterier | Maximalt prispåslag för uteblivet mervärde | Maxpoäng | Utvärderingsskala | Minsta accepterade poäng | Uppfylls krav/kriterier Ja/Nej | Anbudsgivarens svar (ange ev bilagenr här) | VGRs bedömning (poäng alt ja/nej) | Prispåslag | Motiv till bedömning
Metod
1 | Metoden ska vara kvalitativ av typ färgimmunokromatografisk snabbtest. | x | [5 empty] | Ja
2 | Testet ska vara validerat för svalgprov. | x | [5 empty] | Ja
3 | Testet ska utföras utan instrument. | x | [5 empty] | Ja
4 | Detektionsgräns för testet ska anges. Dokumentation om framtagande av detektionsgräns ska bifogas anbudet. | x |  |  |  | s |  | Ja | 1*10⁵ org/provtagningspinne. Krav 4_Bilaga 8_ISTB StrepA Detection limit attachment ACRO BIOTECH_Orion_Strep A
5 | Testet ska ha hög sensitivitet, ≥ 80%. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Krav 5_Bilaga 9_145260900 ISTB-501 ACRO CE EN PI_IFU_Orion_Strep A
6 | Testet ska ha hög specificitet, ≥ 95%. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Krav 6_Bilaga 9_145260900 ISTB-501 ACRO CE EN PI_IFU_Orion_Strep A
7 | Samtliga kända korsreaktioner, interferenser och andra felkällor som påverkar analysen ska anges. Ingen interferens med streptokocker grupp C eller grupp G får finnas. | x | [5 empty] | Ja | Krav 7_Bilaga 9_145260900 ISTB-501 ACRO CE EN PI_IFU_Orion_Strep A
8 | Testet ska vara utvärderat på patientprover i Sverige tagna på vårdcentral/läkarstation. Resultaten ska vara överensstämmande med svalgodling, ange specificitet och sensitivitet. Alternativt kan SKUP-utvärdering bifogas. | x | [5 empty] | Ja | Krav 8_Bilaga 10_Near-patient Study Report of Strep A Rapid Test_Orion_Strep-A
9 | Testet ska ha en jämn och hög kvalitet över tid och variation mellan batcher ska vara låg. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Krav 9_Bilaga 11_Variability (IntraInterDay to day assay) Study Report of Strep A Rapid Test_Orion_Strep-A
Reagens/Provtagningsmaterial
10 | Testet ska vara av typen sticka. | x | [5 empty] | Ja
11 | Testet ska vara styckförpackat. | x | [5 empty] | Ja
12 | Testetstickan ska innehålla en funktionskontroll. | x | [5 empty] | Ja
13 | Samtliga delar som krävs för att utföra analysen ska ingå i testkitet, inklusive provtagningspinnar | x | [5 empty] | Ja
14 | Extra material såsom provtagningspinnar och rör ska offereras. | x | [5 empty] | Ja
15 | I testkitet ska positiv och negativ kontroll medfölja. | x | [5 empty] | Ja
16 | Testkitet ska kunna förvaras i rumtemperatur. | x | [5 empty] | Ja
17 | Hållbarheten för testkitet ska vara minst 12 månader. | x | [5 empty] | Ja | Hållbarheten är 22 månader från produktionsdatum
18 | Utgångsdatum ska anges på ytterförpackningen och vara samma som för den produkt som har kortast hållbarhet i förpackningen. | x | [5 empty] | Ja
19 | Hållbarhet för öppnade reagensflaskor bör vara samma som oöppnade. |  | x | 0 | 5 |  | 0 | Ja |  | 5 | 0
20 | Testkitet ska innehålla ca 25 tester per förpackning. Ange förpackningsstorlek. | x | [5 empty] | Ja
21 | Testkitet bör även finnas i större förpackning om ca 50 tester per förpackning. Ange förpackningsstorlek. |  | x | 0 | 2 |  | 0 | Ja |  | 2 | 0
22 | Transparent och för testet anpassat provrörställ bör gå att beställa kostnadsfritt. |  | x | 0 | 1 |  | 0 | Ja |  | 0 | 0
Handhavande
23 | Testet ska vara användarvänligt med få handhavandemoment och enkelt utförande. | x | [5 empty] | Ja
24 | Det ska tydligt framgå på ingående reagens i vilken ordning dessa ska tillsättas. | x | [5 empty] | Ja
25 | Vid blandning av reagens ska tydligt färgomslag ske. | x | [5 empty] | Ja
26 | Tid från förbehandling av prov till provsättning ska vara max 2 minuter. Ange tid. | x | [5 empty] | Ja | En minut. Krav 26_Bilaga 9_145260900 ISTB-501 ACRO CE EN PI_IFU_Orion_Strep A
27 | Tid från provsättning till avläsning av resultat ska vara max 5 minuter. Ange rekommenderad tid för avläsning samt eventuellt tidsfönster för avläsning. | x | [5 empty] | Ja | Fem minuter. Krav 27_Bilaga 9_145260900 ISTB-501 ACRO CE EN PI_IFU_Orion_Strep A
28 | Resultatet ska vara lätt att tolka och ha tydlig markering för funktionskontroll respektive provresultat. | x | [5 empty] | Ja
29 | Linje för provresultat och funktionskontroll bör ha olika färg. |  | x | 0 | 1 |  | 0 | Ja |  | 0 | 0
30 | Provtagningspinnen bör vara hållbar 24 tim efter provtagning, ange inom vilken tid analysen måste ske. |  | x | 0 | 1 |  | 0 | Ja | Upp till 8 timmar i rumstemperatur och upp till 72 timmar i 2-8°C.. Krav 30_Bilaga 9_145260900 ISTB-501 ACRO CE EN PI_IFU_Orion_Strep A | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 10 | Poäng |  |  |  | 7
[6 empty] | Prispåslag |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Minsta antal poäng för godkänt |  |  |  | 0
[6 empty] | Utvärderingspris |  |  |  |  | 0
Beräkning av prispåslag
| Jämförelsepris |  |  |  |  | Produkt | Antal | Artikel nr | Produkt/Benämning | Pris | Pris x volym
| Viktning pris | 40% |  | 0 | [6 empty] | 0
| Viktning funktion | 60% |  | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
[10 empty] | Summa | 0
Dokumentmall |  | Process/Ämnesområde |  |  |  |  | Dokumentversion |  |  | Dokumentägare |  | Sida
Kravspecifikation och svarsbilaga - Mall |  | Koncerninköp - Upphandlingsfas |  |  |  |  | 1.3 (2018-06-12) |  |  | Carin Sjösten Nilsson |  | 1 (1)

## Mononukleos
Dokumentnamn |  | Handläggare | [5 empty] | Diarienummer |  | Datum |  | Version
Bilaga 02 Kravspecifikation |  | Karin Lennartsson | [5 empty] | RS 2018-05670 |  | 2019-01-21 |  | 1.1
Kravspecifikation
RS 2018-05670 Manuella snabbtester för Patientnära analys | [8 empty] | Anbudsgivaren fyller endast i vita fält
Snabbtest för påvisande av heterofila IM antikroppar vid mononukleos | [7 empty] | Anbudsgivare: | Orion Diagnostica
[8 empty] | Produkt: | MONO Rapid Test Cassette. ACRO BIOTECH, INC
Position/ Krav nr | Obligatoriska krav och utvärderingskriterier | Obligatoriska krav | Utvärderings- kriterier | Maximalt prispåslag för uteblivet mervärde | Maxpoäng | Utvärderingsskala | Minsta accepterade poäng | Uppfylls krav/kriterier Ja/Nej | Anbudsgivarens svar (ange ev bilagenr här) | VGRs bedömning (poäng alt ja/nej) | Prispåslag | Motiv till bedömning
Metod
1 | Metoden ska vara kvalitativ av typ färgimmunokromatografisk snabbtest. | x | [5 empty] | Ja
2 | Testet ska kunna utföras på helblod, plasma och serum. | x | [5 empty] | Ja
3 | Testet ska utföras utan instrument. | x | [5 empty] | Ja
4 | Testet ska ha hög sensitivitet, ≥ 95%. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Krav 4_Bilaga 12_145185000 IMO-402 ACRO CE EN PI_IFU_Orion_Mononukleos
5 | Testet ska ha hög specificitet, ≥ 95%. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Krav 5_Bilaga 12_145185000 IMO-402 ACRO CE EN PI_IFU_Orion_Mononukleos
6 | Samtliga kända korsreaktioner, interferenser och andra felkällor som påverkar analysen ska anges. | x | [5 empty] | ja | Krav 6_Bilaga 12_145185000 IMO-402 ACRO CE EN PI_IFU_Orion_Mononukleos
7 | Testet ska vara utvärderat på patientprover i Sverige tagna på vårdcentral/läkarstation. Resultaten ska vara överensstämmande med serologianalys, ange specificitet och sensitivitet. Alternativt kan SKUP-utvärdering bifogas. | x | [5 empty] | Ja | Krav 7_Bilaga 13_Near-patient Study Report of MONO Rapid Test_Orion-Mononukleos
8 | Testet ska ha en jämn och hög kvalitet över tid och variation mellan batcher ska vara låg. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Krav 8_Bilaga 14_Variability (IntraInterDay to day assay) Study Report of MONO Rapid Test_Orion_Mononukleos
Reagens/Provtagningsmaterial
9 | Testet ska vara av typen kassett. | x | [5 empty] | Ja
10 | Testet ska vara styckförpackat. | x | [5 empty] | Ja
11 | Testetkassetten ska innehålla en funktionskontroll. | x | [5 empty] | Ja
12 | Samtliga delar som krävs för att utföra analysen ska ingå i testkitet. | x | [5 empty] | Ja
13 | I testkitet ska positiv och negativ kontroll medfölja. | x | [5 empty] | Ja
14 | Testkitet ska kunna förvaras i rumtemperatur. | x | [5 empty] | Ja
15 | Hållbarheten för testkitet ska vara minst 12 månader. | x | [5 empty] | Ja | Hållbarheten är 22 månader från produktionsdatum.
16 | Utgångsdatum ska anges på ytterförpackningen och vara samma som för den produkt som har kortast hållbarhet i förpackningen. | x | [5 empty] | Ja
17 | Hållbarhet för öppnade reagensflaskor bör vara samma som oöppnade. |  | x | 0 | 5 |  | 0 | Ja |  |  | 0
18 | Testkitet ska innehålla ca 10 tester per förpackning. Ange förpackningsstorlek. | x | [5 empty] | Ja | 10 tester per förpackning
19 | Testkitet bör även finnas i större förpackning om ca 30 tester per förpackning. Ange förpackningsstorlek. |  | x | 0 | 2 |  | 0 | Ja |  |  | 0
Handhavande
20 | Testet ska vara användarvänligt med få handhavandemoment och enkelt utförande. | x | [5 empty] | Ja
21 | Resultatet ska vara lätt att tolka och ha tydlig markering för funktionskontroll respektive provresultat. | x | [5 empty] | Ja
22 | Tid från provsättning till avläsning av resultat ska vara max 15 minuter. Ange rekommenderad tid för avläsning samt eventuellt tidsfönster för avläsning. | x | [5 empty] | Ja | Avläses efter 5 minuter men inte senare än 10 minuter. Krav 22_Bilaga 12_145185000 IMO-402 ACRO CE EN PI_IFU_Orion_Mononukleos
23 | Linje för provresultat och funktionskontroll bör ha olika färg. |  | x | 0 | 1 |  | 0 | Nej |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 8 | Poäng |  |  |  | 0
[6 empty] | Prispåslag |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Minsta antal poäng för godkänt |  |  |  | 0
[6 empty] | Utvärderingspris |  |  |  |  | 0
Beräkning av prispåslag
| Jämförelsepris |  |  |  |  | Produkt | Antal | Artikel nr | Produkt/Benämning | Pris | Pris x volym
| Viktning pris | 60% |  | 0 | [6 empty] | 0
| Viktning funktion | 40% |  | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
[10 empty] | Summa | 0
Dokumentmall |  | Process/Ämnesområde |  |  |  |  | Dokumentversion |  |  | Dokumentägare |  | Sida
Kravspecifikation och svarsbilaga - Mall |  | Koncerninköp - Upphandlingsfas |  |  |  |  | 1.3 (2018-06-12) |  |  | Carin Sjösten Nilsson |  | 1 (1)

## Malaria
Dokumentnamn |  | Handläggare | [5 empty] | Diarienummer |  | Datum |  | Version
Bilaga 02 Kravspecifikation |  | Karin Lennartsson | [5 empty] | RS 2018-05670 |  | 2019-01-21 |  | 1.1
Kravspecifikation
RS 2018-05670 Manuella snabbtester för Patientnära analys | [8 empty] | Anbudsgivaren fyller endast i vita fält
Snabbtest för påvisande av Malaria | [7 empty] | Anbudsgivare:
Produkt:
Position/ Krav nr | Obligatoriska krav och utvärderingskriterier | Obligatoriska krav | Utvärderings- kriterier | Maximalt prispåslag för uteblivet mervärde | Maxpoäng | Utvärderingsskala | Minsta accepterade poäng | Uppfylls krav/kriterier Ja/Nej | Anbudsgivarens svar (ange ev bilagenr här) | VGRs bedömning (poäng alt ja/nej) | Prispåslag | Motiv till bedömning
Metod
1 | Metoden ska vara kvalitativ av typ färgimmunokromatografisk snabbtest. | x
2 | Testet ska påvisa malaria genom att detektera Plasmodium species samt specifikt kunna urskilja Plasmodium falciparum. | x
3 | Testet ska utföras på helblod. | x
4 | Testet ska utföras utan instrument. | x
5 | Metoden ska ha hög sensitivitet, ≥ 95 %. Dokumentation ska bifogas. Senitivitet för Plasmodium falciparum redovisas separat. | x
6 | Metoden ska ha hög specificitet, ≥ 95 %. Dokumentation ska bifogas. Specificitet för Plasmodium falciparum redovisas separat. | x
7 | Samtliga kända korsreaktioner, interferenser och andra felkällor som påverkar analysen ska anges. | x
8 | Testet ska vara utvärderat på patientprover. Resultaten ska vara överensstämmande med mikroskopi, ange specificitet och sensitivitet. | x
9 | Testet ska ha en jämn och hög kvalitet över tid och variation mellan batcher ska vara låg. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x
Reagens/Provtagningsmaterial
10 | Testet ska vara av typen kassett. | x
11 | Testet ska vara styckförpackat. | x
12 | Testetkassetten ska innehålla en funktionskontroll. | x
13 | Samtliga delar som krävs för att utföra analysen ska ingå i testkitet. | x
14 | I testkitet bör positiv och negativ kontroll medfölja. |  | x | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
15 | Om positiv och negativ kontroll ej ingår i testkitet bör anbudsgivaren offerera dessa separat. |  | x | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
16 | Testkitet ska kunna förvaras i rumstemperatur. | x
17 | Hållbarheten för testkitet ska vara minst 12 månader. | x
18 | Utgångsdatum ska anges på ytterförpackningen och vara samma som för den produkt som har kortast hållbarhet i förpackningen. | x
19 | Hållbarhet för öppnade reagensflaskor bör vara samma som oöppnade. |  | x | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
20 | Testkitet ska innehålla ca 25 tester per förpackning. Ange förpackningsstorlek. | x
Handhavande
21 | Testet ska vara användarvänligt med få handhavandemoment och enkelt utförande. | x
22 | Resultatet ska vara lätt att tolka och ha tydlig markering för funktionskontroll respektive provresultat. | x
23 | Tid från provsättning till avläsning av resultat ska vara max 30 minuter. Ange rekommenderad tid för avläsning samt eventuellt tidsfönster för avläsning. | x
24 | Linje för provresultat och funktionskontroll bör ha olika färg. |  | x | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 10 | Poäng |  |  |  | 0
[6 empty] | Prispåslag |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Minsta antal poäng för godkänt |  |  |  | 0
[6 empty] | Utvärderingspris |  |  |  |  | 0
Beräkning av prispåslag
| Jämförelsepris |  |  |  |  | Produkt | Antal | Artikel nr | Produkt/Benämning | Pris | Pris x volym
| Viktning pris | 60% |  | 0 | [6 empty] | 0
| Viktning funktion | 40% |  | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
[10 empty] | Summa | 0
Dokumentmall |  | Process/Ämnesområde |  |  |  |  | Dokumentversion |  |  | Dokumentägare |  | Sida
Kravspecifikation och svarsbilaga - Mall |  | Koncerninköp - Upphandlingsfas |  |  |  |  | 1.3 (2018-06-12) |  |  | Carin Sjösten Nilsson |  | 1 (1)

## RSV
Dokumentnamn |  | Handläggare | [5 empty] | Diarienummer |  | Datum |  | Version
Bilaga 02 Kravspecifikation |  | Karin Lennartsson | [5 empty] | RS 2018-05670 |  | 2019-01-21 |  | 1.1
Kravspecifikation
RS 2018-05670 Manuella snabbtester för Patientnära analys | [8 empty] | Anbudsgivaren fyller endast i vita fält
Snabbtest för påvisande av RSV antigen | [7 empty] | Anbudsgivare:
Produkt:
Position/ Krav nr | Obligatoriska krav och utvärderingskriterier | Obligatoriska krav | Utvärderings- kriterier | Maximalt prispåslag för uteblivet mervärde | Maxpoäng | Utvärderingsskala | Minsta accepterade poäng | Uppfylls krav/kriterier Ja/Nej | Anbudsgivarens svar (ange ev bilagenr här) | VGRs bedömning (poäng alt ja/nej) | Prispåslag | Motiv till bedömning
Metod
1 | Metoden ska vara kvalitativ av typ färgimmunokromatografisk snabbtest. | x
2 | Metoden ska kunna utföras på nasophayrynxssekret. | x
3 | Testet ska utföras utan instrument. | x
4 | Testet ska ha hög sensitivitet, ≥ 90%. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x
5 | Testet ska ha hög specificitet, ≥ 90%. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x
6 | Samtliga kända korsreaktioner, interferenser och andra felkällor som påverkar analysen ska anges. | x
7 | Testet ska vara utvärderat på patientprover. Resultaten ska vara överensstämmande med virusodling eller PCR, ange specificitet och sensitivitet. Alternativt kan SKUP-utvärdering bifogas. | x
8 | Testet ska ha en jämn och hög kvalitet över tid och variation mellan batcher ska vara låg. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x
Reagens/Provtagningsmaterial
9 | Testet ska vara av typen sticka eller kassett. Ange vilket. | x
10 | Testet ska vara styckförpackat. | x
11 | Testet ska innehålla en funktionskontroll. | x
12 | Samtliga delar som krävs för att utföra analysen ska ingå i testkitet. | x
13 | I testkitet bör positiv och negativ kontroll medfölja. |  | x | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
14 | Om positiv och negativ kontroll ej ingår i testkitet bör anbudsgivaren offerera dessa separat. |  | x | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
15 | Reagens ska kunna förvaras i rumstemperatur. | x
16 | Hållbarheten för testkitet ska vara minst 12 månader. | x
17 | Utgångsdatum ska anges på ytterförpackningen och vara samma som för den produkt som har kortast hållbarhet i förpackningen. | x
18 | Hållbarhet för öppnade reagensflaskor bör vara samma som oöppnade. |  | x | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
19 | Testkitet ska innehålla ca 25 tester per förpackning. Ange förpackningsstorlek. | x
Handhavande
20 | Testet ska vara användarvänligt med få handhavandemoment och enkelt utförande. | x
21 | Resultatet ska vara lätt att tolka och ha tydlig markering för funktionskontroll respektive provresultat. | x
22 | Tid från provsättning till avläsning av resultat ska vara max 20 minuter. Ange rekommenderad tid för avläsning samt eventuellt tidsfönster för avläsning. | x
23 | Linje för provresultat och funktionskontroll bör ha olika färg. |  | x | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 10 | Poäng |  |  |  | 0
[6 empty] | Prispåslag |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Minsta antal poäng för godkänt |  |  |  | 0
[6 empty] | Utvärderingspris |  |  |  |  | 0
Beräkning av prispåslag
| Jämförelsepris |  |  |  |  | Produkt | Antal | Artikel nr | Produkt/Benämning | Pris | Pris x volym
| Viktning pris | 60% |  | 0 | [6 empty] | 0
| Viktning funktion | 40% |  | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
[10 empty] | Summa | 0
Dokumentmall |  | Process/Ämnesområde |  |  |  |  | Dokumentversion |  |  | Dokumentägare |  | Sida
Kravspecifikation och svarsbilaga - Mall |  | Koncerninköp - Upphandlingsfas |  |  |  |  | 1.3 (2018-06-12) |  |  | Carin Sjösten Nilsson |  | 1 (1)

## Gravtest 1
Dokumentnamn |  | Handläggare | [5 empty] | Diarienummer |  | Datum |  | Version
Bilaga 02 Kravspecifikation |  | Karin Lennartsson | [5 empty] | RS 2018-05670 |  | 2019-01-21 |  | 1.1
Kravspecifikation
RS 2018-05670 Manuella snabbtester för Patientnära analys | [8 empty] | Anbudsgivaren fyller endast i vita fält
Graviditetstest, U-hCG 20-25 IU/L | [7 empty] | Anbudsgivare: | Orion Diagnostica
[8 empty] | Produkt: | hCG Pregnancy rapid Test Dipstick. ACRO BIOTECH,INC
Position/ Krav nr | Obligatoriska krav och utvärderingskriterier | Obligatoriska krav | Utvärderings- kriterier | Maximalt prispåslag för uteblivet mervärde | Maxpoäng | Utvärderingsskala | Minsta accepterade poäng | Uppfylls krav/kriterier Ja/Nej | Anbudsgivarens svar (ange ev bilagenr här) | VGRs bedömning (poäng alt ja/nej) | Prispåslag | Motiv till bedömning
Metod
1 | Metoden ska vara kvalitativ av typ färgimmunokromatografisk snabbtest. | x | [5 empty] | Ja
2 | Testet ska utföras utan instrument. | x | [5 empty] | Ja
3 | Testets cut off-nivå ska vara 20-25 IU/L. | x | [5 empty] | Ja | 20IU/L. Vi kan också erbjuda 25IU/L.
4 | Det ska inte finnas risk för sk Hookeffekt vid nivåer upp till 500 000 IU/L. | x | [5 empty] | Ja | 10 miljoner IU/L för standard sigma kontroll.
5 | Metoden ska vara kalibrerat mot WHO-standard, ange vilken. | x | [5 empty] | Ja | WHO generation 5:07-364
6 | Samtliga kända korsreaktioner, interferenser och andra felkällor som påverkar analysen ska anges. Metoden ska inte ge falskt negativ signal vid graviditet pga interferens av beta core fragment. | x | [5 empty] | Ja | Ger ej falsk negativ signal vid graviditet pga interferens av beta core fragment. Bilaga 16_145186501 FHC-101111 ACRO CE EN PI(20mIU)_IFU_Orion_Gravtest 1
7 | Testet ska ha hög sensitivitet, ≥ 99%. Dokumentation ska bifogas anbudet. Antikropps specificitet ska beskrivas. | x | [5 empty] | Ja | Sensitivitet >99%. Bilaga 16_145186501 FHC-101111 ACRO CE EN PI(20mIU)_IFU_Orion_Gravtest 1
8 | Testet ska ha hög specificitet, ≥ 99%. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Krav.8-Bilaga 16_145186501 FHC-101111 ACRO CE EN PI(20mIU)_IFU_Orion_Gravtest 1
9 | Testet ska vara utvärderat på patientprover, ange specificitet och sensitivitet. Resultat av utvärderingen ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Krav.9-Bilaga 16_145186501 FHC-101111 ACRO CE EN PI(20mIU)_IFU_Orion_Gravtest 1
10 | Testet ska ha en jämn och hög kvalitet över tid och variation mellan batcher ska vara låg. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x | [5 empty] | Ja | Krav.10_Bilaga 17_Variability Study (Intra lot and Inter lot) for 20&25miu_Orion_Gravtest 1
Reagens/Provtagningsmaterial
11 | Testet ska vara utformat som sticka. | x | [5 empty] | Ja
12 | Testet ska vara styckförpackat och märkt med U-hCG och känslighet. | x | [5 empty] | Ja
13 | Teststickan ska innehålla en funktionskontroll. | x | [5 empty] | Ja
14 | Testet ska kunna förvaras i rumstemperatur. | x | [5 empty] | Ja | Förvaras i 2-30 grader celcius
15 | Hållbarheten för testkitet ska vara minst 12 månader. | x | [5 empty] | Ja | Hållbarheten är 36 månader från produktion
16 | En förpackning ska innehålla ca 25 tester. Ange förpackningsstorlek. | x | [5 empty] | Ja | 25 tester per förpackning
Handhavande
17 | Testet ska vara användarvänligt med få handhavandemoment och enkelt utförande. | x | [5 empty] | Ja
18 | Resultatet ska vara lätt att tolka och ha tydlig markering för funktionskontroll respektive provresultat. | x | [5 empty] | Ja
19 | Tid från provsättning till avläsning av resultat ska vara max 15 minuter. Ange rekommenderad tid för avläsning samt eventuellt tidsfönster för avläsning. | x | [5 empty] | Ja | Resultatet ska avläsas efter 3 minuter och inte senare än 10 minuter.
20 | Linje för provresultat och funktionskontroll bör ha olika färg. |  | x | 0 | 1 |  | 0 | Nej | Två streck dock samma färg |  | 0
|  |  |  | 0 | 1 | Poäng |  |  |  | 0
[6 empty] | Prispåslag |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Minsta antal poäng för godkänt |  |  |  | 0
[6 empty] | Utvärderingspris |  |  |  |  | 0
Beräkning av prispåslag
| Jämförelsepris |  |  |  |  | Produkt | Antal | Artikel nr | Produkt/Benämning | Pris | Pris x volym
| Viktning pris | 60% |  | 0 | [6 empty] | 0
| Viktning funktion | 40% |  | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
[10 empty] | Summa | 0
Dokumentmall |  | Process/Ämnesområde |  |  |  |  | Dokumentversion |  |  | Dokumentägare |  | Sida
Kravspecifikation och svarsbilaga - Mall |  | Koncerninköp - Upphandlingsfas |  |  |  |  | 1.3 (2018-06-12) |  |  | Carin Sjösten Nilsson |  | 1 (1)

## Gravtest 2
Dokumentnamn |  | Handläggare | [5 empty] | Diarienummer |  | Datum |  | Version
Bilaga 02 Kravspecifikation |  | Karin Lennartsson | [5 empty] | RS 2018-05670 |  | 2019-01-21 |  | 1.1
Kravspecifikation
RS 2018-05670 Manuella snabbtester för Patientnära analys | [8 empty] | Anbudsgivaren fyller endast i vita fält
Graviditetstest, U-hCG 1000 IU/L | [7 empty] | Anbudsgivare:
Produkt:
Position/ Krav nr | Obligatoriska krav och utvärderingskriterier | Obligatoriska krav | Utvärderings- kriterier | Maximalt prispåslag för uteblivet mervärde | Maxpoäng | Utvärderingsskala | Minsta accepterade poäng | Uppfylls krav/kriterier Ja/Nej | Anbudsgivarens svar (ange ev bilagenr här) | VGRs bedömning (poäng alt ja/nej) | Prispåslag | Motiv till bedömning
Metod
1 | Metoden ska vara kvalitativ av typ färgimmunokromatografisk snabbtest. | x
2 | Testet ska utföras utan instrument. | x
3 | Testets cut off-nivå ska vara 1000 IU/L. | x
4 | Det ska inte finnas risk för sk Hookeffekt vid nivåer upp till 500 000 IU/L. | x
5 | Metoden ska vara kalibrerat mot WHO-standard, ange vilken. | x
6 | Samtliga kända korsreaktioner, interferenser och andra felkällor som påverkar analysen ska anges. Metoden ska inte ge falskt negativ signal vid graviditet pga interferens av beta core fragment. | x
7 | Testet ska ha hög sensitivitet, ≥ 99%. Dokumentation ska bifogas anbudet. Antikropps specificitet ska beskrivas. | x
8 | Testet ska ha hög specificitet, ≥ 99%. Dokumentation ska bifogas anbudet. | x
9 | Testet ska vara utvärderat på patientprover, ange specificitet och sensitivitet. Resultat av utvärderingen ska bifogas anbudet. | x
10 | Testet ska bör ha en jämn och hög kvalitet över tid och variation mellan batcher ska bör vara låg. Dokumentation ska bifogas anbudet. |  | x | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Testet bör vara godkänt för självtestning. Dokumentation för validering ska bifogas anbudet. |  | x | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
Reagens/Provtagningsmaterial
12 | Testet ska vara utformat som sticka/penna. | x
13 | Testet ska vara styckförpackat och märkt med U-hCG och känslighet. | x
14 | Teststickan ska innehålla en funktionskontroll. | x
15 | Testet ska kunna förvaras i rumstemperatur. | x
16 | Hållbarheten för testkitet ska vara minst 12 månader. | x
17 | En förpackning ska innehålla ca 25 tester. Ange förpackningsstorlek. | x
Handhavande
18 | Testet ska vara användarvänligt med få handhavandemoment och enkelt utförande. | x
19 | Resultatet ska vara lätt att tolka och ha tydlig markering för funktionskontroll respektive provresultat. | x
20 | Tid från provsättning till avläsning av resultat ska vara max 15 minuter. Ange rekommenderad tid för avläsning samt eventuellt tidsfönster för avläsning. | x
21 | Linje för provresultat och funktionskontroll bör ha olika färg. |  | x | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 6 | Poäng |  |  |  | 0
[6 empty] | Prispåslag |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Minsta antal poäng för godkänt |  |  |  | 0
[6 empty] | Utvärderingspris |  |  |  |  | 0
Beräkning av prispåslag
| Jämförelsepris |  |  |  |  | Produkt | Antal | Artikel nr | Produkt/Benämning | Pris | Pris x volym
| Viktning pris | 60% |  | 0 | [6 empty] | 0
| Viktning funktion | 40% |  | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
[10 empty] | Summa | 0
Dokumentmall |  | Process/Ämnesområde |  |  |  |  | Dokumentversion |  |  | Dokumentägare |  | Sida
Kravspecifikation och svarsbilaga - Mall |  | Koncerninköp - Upphandlingsfas |  |  |  |  | 1.3 (2018-06-12) |  |  | Carin Sjösten Nilsson |  | 1 (1)

## F-Hb immunologisk
Dokumentnamn |  | Handläggare | [5 empty] | Diarienummer |  | Datum |  | Version
Bilaga 02 Kravspecifikation |  | Karin Lennartsson | [5 empty] | RS 2018-05670 |  | 2019-01-21 |  | 1.1
Kravspecifikation
RS 2018-05670 Manuella snabbtester för Patientnära analys | [8 empty] | Anbudsgivaren fyller endast i vita fält
Snabbtest för påvisande av humant hemoglobin i faeces, immunologisk metod | [7 empty] | Anbudsgivare: | Orion Diagnostica
[8 empty] | Produkt: | Actim Fecal Blood. Medix Biochemica
Position/ Krav nr | Obligatoriska krav och utvärderingskriterier | Obligatoriska krav | Utvärderings- kriterier | Maximalt prispåslag för uteblivet mervärde | Maxpoäng | Utvärderingsskala | Minsta accepterade poäng | Uppfylls krav/kriterier Ja/Nej | Anbudsgivarens svar (ange ev bilagenr här) | VGRs bedömning (poäng alt ja/nej) | Prispåslag | Motiv till bedömning
Metod
1 | Metoden ska vara kvalitativ av typ färgimmunokromatografisk snabbtest. | x | [5 empty] | Ja
2 | Testet ska utföras utan instrument. | x | [5 empty] | Ja
3 | Metodens cut-off ska motsvara 25-50 μg Hb/gram faeces. Cut-off gräns ska anges i både μg Hb/gram faeces och ng Hb/mL faeceslösning. | x | [5 empty] | Ja
4 | Ingen hook effekt ska uppträda vid koncentrationer under 250 000 µg Hb/g faeces. Ange koncentration (µg Hb/g faeces) där eventuell Hook-effekt uppstår. | x | [5 empty] | Ja | Hook-effekt kan uppstå vid nivåer över 250 000µg Hb/g
5 | Prov med nivå 50% av cut-off-gränsen ska alltid avläsas negativt (100%). Redovisa dokumentation. | x | [5 empty] | Ja | Krav.5_Bilaga 1_Analytical sensitivity_Orion_F-Hb
6 | Prov med nivå 50% högre än cut-off-gränsen ska alltid avläsas positivt (100%). Redovisa dokumentation. | x | [5 empty] | Ja | Krav.6_Bilaga1_Analytical sensitivity_Orion_F-Hb
7 | Samtliga kända korsreaktioner, interferenser och andra felkällor som påverkar analysen ska anges. | x | [5 empty] | Ja | Krav.7_Bilaga 2_IFU_ Orion_F-Hb
8 | Testet ska vara utvärderat på patientprover. Dokumentation där specificitet och sensitivitet anges, liksom jämförelsemetod ska bifogas. | x | [5 empty] | Ja | Krav.8_Bilaga 3_Evaluation-summary_Orion_ F-Hb
Reagens/Provtagningsmaterial
9 | Testet ska vara av typen sticka. | x | [5 empty] | Ja
10 | Testet ska vara utformat som ett slutet system där användare inte kommer i kontakt med provmaterial under analys. | x | [5 empty] | Ja
11 | Teststickan ska innehålla en funktionskontroll. | x | [5 empty] | Ja
12 | Testkit (provtagningsmaterial och teststicka) ska kunna förvaras i rumstemperatur. | x | [5 empty] | Ja
13 | Hållbarheten för testkitet ska vara minst 12 månader. | x | [5 empty] | Ja | Krav.13_Bilaga 4_Stability_Orion_F-Hb
14 | Provtagningsmaterial och reagens ska kunna levereras i kit samt var för sig. | x | [5 empty] | Ja
15 | Testkitet ska innehålla ca 25 tester per förpackning. Ange förpackningsstorlek. | x | [5 empty] | Ja | 20 tester per förpackning
16 | I testkitet bör bruksfärdig positiv och negativ kontroll medfölja. |  | x | 0 | 3 |  | 0 | Nej |  |  | 0
17 | Om positiv och negativ kontroll ej ingår i testkitet bör anbudsgivaren offerera dessa separat. |  | x | 0 | 1 |  | 0 | Ja |  |  | 0
18 | Provtagningskärlets buffert ska inte innehålla ämnen som kräver märkning med farosymboler. Ange innehåll. | x | [5 empty] | Ja | Krav.18_Bilaga 5_MSDS_Orion_F-Hb
Handhavande - Provtagning
19 | Provtagningkitet ska vara enkelt att hantera vid insamling av prov. | x | [5 empty] | Ja
20 | Provtagningskitet ska vara utformat så att rätt provmängd säkerställs. | x | [5 empty] | Ja | Krav.20_Bilaga 6_actim Fecal Blood _sample amount_Orion_F-Hb
21 | Tydlig patientinstruktion på svenska ska finnas bifogad i testkittet och även kunna beställas kostnadsfritt. | x | [5 empty] | Ja
22 | Patientinstruktioner ska finnas på ytterligare språk. Ange vilka. | x | [5 empty] | Ja | Svenska,Engelska,Finska,Somaliska,Tyska,Italienska,Spanska,Arabiska,Bosniska, Franska,Kurdiska,Ryska,Turkiska,Persiska
23 | Provtagningskärlet innehållande prov ska kunna förvaras minst 5 dygn innan analys. Ange tid och förvaringstemperatur. | x | [5 empty] | Ja | Krav.23_Bilaga 2_IFU_ Orion_F-Hb
24 | Provtagningskärlet innehållande prov bör kunna förvaras i rumstemperatur minst 5 dagar innan analys. Ange tid. |  | x | 0 | 5 |  | 0 | Ja | En vecka i rumstemperatur. Krav.24_Bilaga 2_IFU_ Orion_F-Hb |  | 0
25 | Provtagningskärlet innehållande prov bör ej påverkas av ljus. |  | x | 0 | 5 |  | 0 | Ja | Krav 25_Bilaga 7_Actim Fecal blood-light_Orion_F-Hb |  | 0
Handhavande - Analys
26 | Testet ska vara användarvänligt med få handhavandemoment och enkelt utförande. | x | [5 empty] | Ja
27 | Resultatet ska vara lätt att tolka och ha tydlig markering för funktionskontroll respektive provresultat. | x | [5 empty] | Ja
28 | Tid från provsättning till avläsning av resultat ska vara max 30 minuter. Ange rekommenderad tid för avläsning samt eventuellt tidsfönster för avläsning. | x | [5 empty] | Ja | Avläs vid 10min, linjer som framträder härefter ska inte tolkas. Se bilaga 2
29 | Linje för provresultat och funktionskontroll bör ha olika färg. |  | x | 0 | 1 |  | 0 | Nej |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 15 | Poäng |  |  |  | 0
[6 empty] | Prispåslag |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Minsta antal poäng för godkänt |  |  |  | 0
[6 empty] | Utvärderingspris |  |  |  |  | 0
Beräkning av prispåslag
| Jämförelsepris |  |  |  |  | Produkt | Antal | Artikel nr | Produkt/Benämning | Pris | Pris x volym
| Viktning pris | 60% |  | 0 | [6 empty] | 0
| Viktning funktion | 40% |  | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
[10 empty] | Summa | 0
Dokumentmall |  | Process/Ämnesområde |  |  |  |  | Dokumentversion |  |  | Dokumentägare |  | Sida
Kravspecifikation och svarsbilaga - Mall |  | Koncerninköp - Upphandlingsfas |  |  |  |  | 1.3 (2018-06-12) |  |  | Carin Sjösten Nilsson |  | 1 (1)

## Drogtester
Dokumentnamn |  | Handläggare | [5 empty] | Diarienummer |  | Datum |  | Version
Bilaga 02 Kravspecifikation |  | Karin Lennartsson | [5 empty] | RS 2018-05670 |  | 2019-01-21 |  | 1.1
Kravspecifikation
RS 2018-05670 Manuella snabbtester för Patientnära analys | [8 empty] | Anbudsgivaren fyller endast i vita fält
Snabbtest för droganalys i urin | [7 empty] | Anbudsgivare:
Produkt:
Position/ Krav nr | Obligatoriska krav och utvärderingskriterier | Obligatoriska krav | Utvärderings- kriterier | Maximalt prispåslag för uteblivet mervärde | Maxpoäng | Utvärderingsskala | Minsta accepterade poäng | Uppfylls krav/kriterier Ja/Nej | Anbudsgivarens svar (ange ev bilagenr här) | VGRs bedömning (poäng alt ja/nej) | Prispåslag | Motiv till bedömning
Generella krav för samtliga efterfrågade teststickor
1 | Samtliga test ska vara utformade som singelstickor. | x
2 | Samtliga stickor ska erbjudas styckförpackade. | x
3 | Samtliga teststickor ska innehålla en funktionskontroll. | x
4 | Samtliga teststickor ska kunna förvaras i rumstemperatur. | x
5 | Samtliga teststickor ska ha en hållbarhet på minst 12 månader. | x
6 | En avdelningsförpackning för respektive test ska innehålla ca 25 tester. | x
7 | Cut-off gränsen för respektive test ska variera max ±50% mellan reagensbatcher. | x
8 | Cut-off gränsen för respektive test bör variera max ±25% mellan reagensbatcher. |  | x | 0 | 6 | 1 poäng för respektive test som uppfyller kravet. | 0 |  |  |  | 0
9 | Samtliga kända korsreaktioner, interferenser och andra felkällor som påverkar analysen ska anges. | x
10 | Dokumentation angående tillverkarens egna kvalitetsdata och långtidsspridningsmått för respektive test ska bifogas. | x
11 | Utvärdering/utprövning av respektive test bör vara vetenskapligt granskad. Dokumentation ska bifogas anbudet |  | x | 0 | 6 | 1 poäng för respektive test som uppfyller kravet. | 0 |  |  |  | 0
Bensodiazepiner
12 | Testet ska i urin kunna detektera intag av bensodiazepiner. | x
13 | Testet bör kunna detektera samtliga bensodiazepiner som är registrerade som läkemedel för peroralt bruk i Sverige. Poäng ges för detektionsnivå inom 3x ggr angiven cut-off nivå. |  | x | 0 | 7 |  | 0 |  |  |  | 0
14 | Cut-off nivå för detektion av bensodiazepiner bör vara 200µg/L, |  | x | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
Buprenorfin
15 | Testet ska i urin kunna detektera intag av buprenorfin. | x
16 | Cut-off nivå för detektion av buprenorfin bör vara 5 µg/L. |  | x | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
Pregabalin
17 | Testet ska i urin kunna detektera intag av pregabalin. | x
18 | Cut-off nivå för detektion av pregabalin bör vara 200 µg/L. |  | x | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
Zopiklon
19 | Testet ska i urin kunna detektera intag av zopiklon. | x
20 | Cut-off nivå för detektion av zopiklon bör vara 50 µg/L. |  | x | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
Tramadol
21 | Testet ska i urin kunna detektera intag av tramadol. | x
22 | Cut-off nivå för analys av tramadol bör vara 100 µg/L. |  | x | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
6-acetylmorfin
23 | Testet ska i urin kunna mäta 6-acetylmorfin. | x
24 | Cut-off nivå för analys av 6-acetylmorfin bör vara 10 µg/L. |  | x | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
Handhavande - generella krav för samtliga efterfrågade teststickor
25 | Testet ska vara användarvänlig med få handhavandemoment och enkelt utförande. | x
26 | Resultat ska vara lätt att tolka och ha tydlig markering för funktionskontroll- respektive provresultat. | x
27 | Tid från provsättning till avläsning av resultat ska vara max 15 minuter. Ange rekommenderad tid för avläsning samt eventuellt tidsfönster för avläsning. | x
|  |  |  | 0 | 26 | Poäng |  |  |  | 0
[6 empty] | Prispåslag |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Minsta antal poäng för godkänt |  |  |  | 0
[6 empty] | Utvärderingspris |  |  |  |  | 0
Beräkning av prispåslag
| Jämförelsepris |  |  |  |  | Produkt | Antal | Artikel nr | Produkt/Benämning | Pris | Pris x volym
| Viktning pris | 60% |  | 0 | [6 empty] | 0
| Viktning funktion | 40% |  | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
[10 empty] | Summa | 0
Dokumentmall |  | Process/Ämnesområde |  |  |  |  | Dokumentversion |  |  | Dokumentägare |  | Sida
Kravspecifikation och svarsbilaga - Mall |  | Koncerninköp - Upphandlingsfas |  |  |  |  | 1.3 (2018-06-12) |  |  | Carin Sjösten Nilsson |  | 1 (1)

## Urinkontroll
Dokumentnamn |  | Handläggare | [5 empty] | Diarienummer |  | Datum |  | Version
Bilaga 02 Kravspecifikation |  | Karin Lennartsson | [5 empty] | RS 2018-05670 |  | 2019-01-21 |  | 1.1
Kravspecifikation
RS 2018-05670 Manuella snabbtester för Patientnära analys | [8 empty] | Anbudsgivaren fyller endast i vita fält
Kontrollösning avsedd för kontroll av urinanalyser - hCG och urinsticka | [7 empty] | Anbudsgivare:
Produkt:
Position/ Krav nr | Obligatoriska krav och utvärderingskriterier | Obligatoriska krav | Utvärderings- kriterier | Maximalt prispåslag för uteblivet mervärde | Maxpoäng | Utvärderingsskala | Minsta accepterade poäng | Uppfylls krav/kriterier Ja/Nej | Anbudsgivarens svar (ange ev bilagenr här) | VGRs bedömning (poäng alt ja/nej) | Prispåslag | Motiv till bedömning
1 | Bruksfärdig kontrollösning för U-hCG och U-sticka (minst glukos, hemoglobin, albumin, leukocyter, acetoacetat, pH och nitrit) i två nivåer, positiv och negativ, ska offereras. | x
2 | Kontrollösningen ska vara avsedd att använda till snabbtest av urinanalys av typen sticka. | x
3 | Kontrollösningen ska oöppnad vara hållbar minst 12 månader vid kylförvaring. Ange hur lång hållbarheten är. | x
4 | Kontrollösningen ska vid kylförvaring vara hållbar minst 1 månad efter öppnande. Ange hur lång hållbarheten är. | x
5 | Kontrollösningen bör vid kylförvaring vara hållbar minst 3 månader (ca 20 dopp) efter öppnande . |  | x | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
6 | Kontrollflaska/rör bör innehålla ca 10 mL kontrollösning. |  | x | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Kontrollflaskan/röret bör ha streckkod som innehåller lot nr. |  | x | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
8 | Dokumentation med åsatta värden i arbitära enheter för kontrollen ska finnas bifogad i förpackningen eller lätt åtkomlig elektroniskt. | x
9 | Anbudsgivaren ska kunna leverera max 4 kontrollbatcher per år för att täcka regionens behov. | x
10 | Anbudsgivaren bör kunna leverera max 2 kontrollbatcher per år för att täcka regionens behov. |  | x | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Minsta förpackning bör innehålla 1 positiv och 1 negativ kontrollflaska/rör. Ange vilka förpackningsstorlekar som kan erbjudas. |  | x | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 15 | Poäng |  |  |  | 0
[6 empty] | Prispåslag |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Minsta antal poäng för godkänt |  |  |  | 0
[6 empty] | Utvärderingspris |  |  |  |  | 0
Beräkning av prispåslag
| Jämförelsepris |  |  |  |  | Produkt | Antal | Artikel nr | Produkt/Benämning | Pris | Pris x volym
| Viktning pris | 60% |  | 0 | [6 empty] | 0
| Viktning funktion | 40% |  | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
[10 empty] | Summa | 0
Dokumentmall |  | Process/Ämnesområde |  |  |  |  | Dokumentversion |  |  | Dokumentägare |  | Sida
Kravspecifikation och svarsbilaga - Mall |  | Koncerninköp - Upphandlingsfas |  |  |  |  | 1.3 (2018-06-12) |  |  | Carin Sjösten Nilsson |  | 1 (1)

## Uppsamlingspapper
Dokumentnamn |  | Handläggare |  |  | Diarienummer | Datum | Version
Bilaga 02 Kravspecifikation |  | Karin Lennartsson |  |  | RS 2018-05670 | 2019-01-21 | 1.1
Kravspecifikation
RS 2018-05670 Manuella snabbtester för Patientnära analys | [5 empty] | Anbudsgivaren fyller endast i vita fält
Uppsamlingspapper för faecesprovtagning |  |  |  | Anbudsgivare:
Produkt:
Position/ Krav nr | Obligatoriska krav |  |  | Uppfylls krav Ja/Nej | Anbudsgivarens svar
1 | Produkten ska vara avsedd för faecesuppsamling.
2 | Produkten ska gå att spola ner.
3 | Produkten ska vara styckförpackad.
|  | Produkt | Antal | Artikel nr | Produkt/Benämning | Pris | Pris x volym
0
0
[6 empty] | Summa | 0
Dokumentmall |  | Process/Ämnesområde |  |  | Dokumentversion | Dokumentägare | Sida
Kravspecifikation och svarsbilaga - Mall |  | Koncerninköp - Upphandlingsfas |  |  | 1.2 (2016-08-31) | Carin Sjösten Nilsson | 1 (1)